移动护理工作站设备技术参数

| 1 | 车体系统 | 一体化设计，控制模组,电源系统均集成在台面内部，不外露，安全稳定且维护方便。 |
| --- | --- | --- |
| 2 |  | 采用模块化设计，台面、一体机、抽屉等均可模块化安装和替换，方便后期维护。 |
| 3 |  | 台面设计：采用航空级铝合金压铸一体成型设计台面，承重抗压性强，表面UV固化处理, 耐受医院常用消毒剂，耐清洗，耐刮擦，抗紫外线；圆弧形无缝设计，清洁无死角；显示器支架后移，不占用台面空间，保障台面使用空间利用率。 |
| 4 |  | 防滑挡条：工作台面具有与台面完全压铸一体成型的铝合金防滑挡条，高度20mm±2mm；挡条与台面无缝一体成型，防止物品滑落和漏液侵蚀车体。 |
| 5 |  | 台面采用航空级铝合金一体成型，台面为方型，尺寸440x420±20mm（不含把手）。 |
| 6 |  | 台面把手：把手与台面压铸一体成型，无螺丝固定，颜色材质一致，坚固耐用；把手为圆弧形闭环设计，方便操作推动。 |
| 7 |  | 显示器采用支架固定方式，安装在台面后侧，不占用台面使用空间。显示器及支架居中设计，整体车体重心均匀稳定，推动时更加稳固方便，不干涉日常操作。显示支架采用恒力机械升降，升降高度100mm±20mm；显示器支持前后俯仰，俯仰角度30°±10°，显示器支架支持左右旋转角度各90°，共180°旋转，显示器线缆完全隐藏于显示器固定支架内，无外漏；。 |
| 8 |  | 电量显示：显示器固定支架上具备LED百分比电量显示灯，方便实时查看电池状态及电量情况； |
| 9 |  | 柔光键盘照明灯：台面下方内嵌两条LED柔光键盘照明灯，在拉开键盘层抽屉后自动开启照明不刺眼，方便医护人员在黑暗环境下操作使用； |
| 10 |  | 键盘层隐藏于工作台面下方，可放键盘规格370*170*20mm±20mm，采用磁吸式设计，使用时可拉出，位于前把手上方；前把手位置不影响键盘操作和使用。采用人体工程学设计，耐脏耐磨损易清洁。 |
| 11 |  | 配置无线鼠标，台面右侧支持单独放置鼠标。（可选配有线鼠标） |
| 12 |  | 升降立柱：采用铝合金材质升降立柱，承重耐久性能良好，采用机械升降方式更加安全可靠，支持280mm±20mm上下升降； |
| 13 |  | 与底座相连的立柱为窄立柱，与台面相连立柱为宽立柱进行上下升降， 立柱表面光洁，以便于清洁和消毒。 |
| 14 |  | 底座：采用高强度铝合金压铸一体成型，无缝无拼接，表面采用粉体涂料抑菌处理，耐碰耐刮耐腐蚀；底座向下弯曲，可有效避免推动时撞脚，方便坐姿使用； |
| 15 |  | 脚轮：4个4寸超静音医用万向脚轮，四轮着地更平稳，其中两个带刹车功能；脚轮具备静音、防静电、防缠绕、灵活等特性，符合医疗安规感染管控； |
| 16 |  | 配置1层抽屉，宽355mm*深300mm±20mm，抽屉高度240mm±20mm。 |
| 17 | 主机系统 | 显示终端采用LED屏，采用薄款窄边框设计，尺寸≥23.8”，最佳分辨率≥1920x1080。 |
| 18 |  | CPU：酷睿I5第12代及以上。 |
| 19 |  | 内存：≥16GB 内存。 |
| 20 |  | 硬盘：固态硬盘，容量≥512GB，主机具备硬盘支架防震结构设计。 |
| 21 |  | 网卡：Intel 系列网卡，支持2.4G/5G Hz Wifi网络，支持802.11 b/g/n/ac以上标准，增加外置天线，使信号传输及稳定性更强。 |
| 22 |  | 接口：USB2.0≥4,USB3.0≥2,HDMI*1，rj45网口*1； |
| 23 |  | 支持windows 10及以上操作系统； |
| 24 |  | 电源线：采用伸缩电源线，固定在车体上，充电时拉伸充电，方便不同距离充电。 |
| 25 | 电源系统 | 电池：采用磷酸铁锂材质电池，安全稳定，放置于台面内部，符合国标设计且维护方便。 |
| 26 |  | 电池支持总续航8小时以上，电池容量为平台电压*实际容量24V/12AH，容量≥320Wh,循环寿命≥2000次。 |
| 27 |  | 电池电芯认证：具备UL、CQC 、ROHS、CB62133、UN38.3、MSDS证书,有效保证医用电气设备安全性。 |
| 28 | 材质 | 整机主体由铝合金组成，耐消毒，易清理，不易老化变色，颜色融入医疗环境的需求，符合医疗机构卫生安全管理要求。表面处理便于清洁，不易油污、磨损为规范电子电气产品的材料及工艺标准，使之更加有利于人体健康及环境保护。 |
| 29 | 软件功能 | 电源管理软件:图形化的电源管理界面，能够实时显示电池剩余电量，电压，温度，使用循环次数等电池信息；具备电池异常状态提醒，具备充电显示和低电量弹窗提示功能；通过管理员登录可设置风机启动温度，电池电量计量模式，启用/关闭蜂鸣器等高级选项。 |