项目说明：此项目为框架协议，总预算9万元，后续根据医院实际需要购置。

要求：医用冷藏箱4种容积要求、医用冷藏冷冻箱2种容积要求、医用低温保存箱1种，详细参数如下：

医用低温保存箱需求参数

- 温度范围-10°C～-30°C可调节；

- 有效供给≥270L；

- 微电脑控制，LCD数码管显示箱内温度，显示精度0.1℃；

4、具有多种故障报警：高温报警、低温报警、传感器故障报警、环温高报警、断电报警、门开报警；

5、具有多种报警方式：声音蜂鸣报警、数字闪烁报警、符号闪烁报警，远程报警接口；

6、多重保护功能：开机延时保护、停机间隔保护、显示面板密码保护、断电记忆数据保护、传感器故障保护运行；

7、具有断电报警功能，且在产品断电后能有数字温度显示≥24小时；

8、采用HC环保制冷剂和制冷系统，明确制冷剂用量，制冷剂用量需符合国家安全标准,可燃制冷剂不能高于150g；

9、需配备压缩机和风机，制冷功能强；

10、设定-30℃的特性点温度均匀性±3℃，全温区温度均匀性±5℃以内；

11、结构：立式单门结构、内藏式蒸发器；

12、脚轮+底脚设计，便于移动和锁定；

13、产品具有医疗器械注册证

14、保修≥3年

- 医用冷藏冷冻箱需求参数（容积200L以上）

1、有效容积：有效容积≥200L；

2、整体结构：立式，冷藏室容积≥125L，冷冻室容积≥75L；

3、温度控制: 可同时显示冷藏、冷冻室温度，调节精度、显示精度1℃，冷藏温度范围2～8℃，冷冻温度-10~-26 ℃ 温度可自行调节；

4、核心组件：采用知名品牌压缩机及风机；

5、温度均匀性：冷藏室均匀性≤3℃，波动性≤4.5℃；

6、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式，可实现高低温报警，传感器故障报警；

7、箱内配置：冷藏室内搁架间距可调节，冷藏室配有≥3个搁架，冷冻室配有≥4个ABS塑料抽屉；

8、产品具有医疗器械注册证

9、保修≥3年

- 医用冷藏冷冻箱需求参数（容积300L以上）

1、有效容积：总有效容积≥300L；冷藏室容积≥200L，冷冻室容积≥100L；

2、材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆；

3、温度控制:可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制、显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，可自行调节温度；

4、核心组件：知名品牌压缩机及风机，碳氢制冷剂；

5、门体结构：发泡门设计，门体低于90°自关，90°以上悬停设计；

6、双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用；

7、温度均匀性：冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃；

8、安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口；

9、断电报警：断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时；

10、产品具有医疗器械注册证

11、保修≥3年

- 医用冷藏箱参数（冷藏85L以上）

1、微电脑控制，温度传感器和防低温机械温控器，控温精度0.1°C。

2、有效容积≥80L

3、显示：LED数码管显示,可实时监控箱内温度;触控屏显示主界面可显示箱内温度、环温环湿等主要信息。

4、箱内温度2～8℃，箱内温度均匀度小于2°C。

5、具备多种故障报警，至少包括两种报警方式。

6、具有远程报警功能，可连接报警器到其他房间实现报警功能。

7、配备脚轮，可移动，可通过底脚固定。

8、配备压缩机、冷凝风机。

9、箱体、内胆需采用喷涂钢板。

10、具备两个电加热玻璃门，实现80%湿度条件下无凝露，具备自动关门功能。

11、灯：LED照明灯。

12、具备后备电池，断电后仍可实时显示箱内温度。

13、具备存储功能，通过USB接口导出。

14、具备机械锁、电池锁双锁双保险功能。

15、产品具有医疗器械注册证

16、保修≥3年

- 医用冷藏箱参数（冷藏300L-350L范围内）

1、有效容积：≥300L；

2、温度控制：2-8℃；

3、核心组件：采用进口压缩机及进口风机；

4、温度均匀性：≤2℃；

5、门体结构：双层钢化电加热玻璃并具有自关门设计；

6、安全系统：多重故障报警，具有蜂鸣报警、灯光闪烁两种种报警方式，可实现高低温报警、传感器故障报警、断电报警；

7、箱内配置：≥6层搁架设计；

8、节能降噪：噪音≤41分贝；

9、冷凝蒸发：冷凝水汇集后自动蒸发；

10、断电报警：断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时

11、产品具有医疗器械注册证

12、保修≥3年

- 医用冷藏箱参数（冷藏350L-450L范围内）

- 总有效容积（L）：≥350；

- 外部尺寸（宽*深*高mm）：≤600*620*1990；

- 内部尺寸（宽*深*高mm）：≥520*500*1430；

- 搁架数量：≥4个；

- 玻璃门：双层钢化玻璃门、电加热、自关门；

- 温度范围：2-8℃；

- 输入功率：≤320W；

- 波动值：≤3℃；

- 多重故障报警：高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、电池电量低报警、传感器故障报警、通讯故障报警；

- 具有后备电池设计，断电后仍可持续显示箱内温度及声光报警48小时以上；

- 产品具有医疗器械注册证

- 保修≥3年

- 医用冷藏箱参数（冷藏450L以上）

1、采用立式设计，有效容积≥450L；

2、箱内温度控制在2~8℃范围内，数码管温度显示，显示精度0.1℃；

3、风冷设计，保证箱内温度维持在标定的温度范围内。温度均匀度±1.5℃，设定温度默认5℃；

4、≥1个测试孔；

5、≥6层可调搁架；

6、配备三层钢化玻璃；

7、报警功能齐全：高低温报警、高环温报警、开门报警、断电报警、冷凝风机故障报警、冷凝器脏堵报警、电源板故障报警、电池电量低报警、传感器故障报警等，两种报警方式（声音蜂鸣报警和灯光闪烁报警）；

8、整机噪音≤36dB；

9、后备电池，断电后报警；

10、可实现全域照明，开门灯自动亮起，关门自动关闭，也可外部通过独立灯开关控制；

11、4个万向脚轮，配备两个固定底角；

12、配备价目条，方便标识物品，方便摆放；

13、产品具备医疗器械注册证；

14、保修≥3年