公开采购会公告

会议名称：航天中心医院公开采购会

时    间：2026年7月8日13:30

地    点：玉海大厦会议室

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 参数需求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 体外冲击波治疗仪采购项目 | 1 | 1、便携式设计，整机重量≤10kg； 2、高清彩色触摸显示屏； 3、实时输出压力显示、剩余治疗时间、压力不足提示等显示功能； 4、至少具备单次、连续、智能梯度压力模式； 5、具有治疗处方，具有人体彩色图谱，可根据人体部位选择相应治疗处方； 6、可查看和导出治疗记录； 7、内置VAS疼痛评估量表； 8、手柄治疗头可伸缩，具备施压指示器； 9、手柄带有独立操作开关和独立计数器； 10、最大输出能量密度≥5mj/mm²； 11、治疗次数100-9900可调； 12、频率：1-25Hz； 13、压力：1-5Bar； 14、脉宽≤5us； 15、保修≥1年 |
|  | 不锈钢医用刷手池营具采购项目 | / | 1、材料：洗手池整体采用sus304不锈钢材质，板材,管材厚度≥1.0mm 2、整体尺寸：1300×650×2000 3、洗手池配置为两只水龙头,开启方式为膝盖碰触式.照明灯两个在水池上端安装.镜子一块 皂液盒2个 4、水池整体满焊抛光打磨,飞边去毛刺处理. |
|  | 层流床采购项目 | 2 | 1 工作区尺寸：≥长*宽*高2.2*1*1.8米 2 器械主体材质：冷轧钢板静电喷塑无缝焊接 3 空气洁净度等级：100级即IS05级，器械上含激光传感LED空气质量监测仪，实时监测洁净度 4 控制方式：具备微电脑轻触控制系统，并配备机械应急控制器；隐藏式紫外线控制器、防止误操作等，根据产品不同能满足基本日常操作即可。 5 过滤吸附装置：整块无拼接大尺寸≥H13高效酶过滤器、袋式中效过滤器、初效过滤器 6 噪音：≤50dB 7 风速风量可调节：风速0.15-0.35m/s、高中低三档可调节风量600-1200m³。自净时间≤5分钟 8 照明和杀菌：配有照明灯：照度≥300LX、配有紫外线杀菌灯 9 设备管理系统：设备配备无线模块，可实现智能无线远程监控和维保功能，各数据可实时存储，随时查阅 10 更多人性化的临床装备：双层围帘、储物柜、多孔USB充电口等满足使用基本需求 11 保修期≥3年 12 产品故障，接到报修通知后2小时内响应，8小时内到达现场 13 供应商须向采购人提供设备的运行、安装、使用要求等培训 |
|  | 手术器械采购项目 | / | 1、结扎镊：头宽0.12mm，直1x2齿，全长110mm 2、角膜剪：一体式弯钝，优质不锈钢，刃长12mm，全长125mm 3、系线镊：头宽0.3mm，直平台，全长109mm |
|  | 铅防护用品（铅衣、铅围脖）采购项目 | / | 1、铅当量：正面：≥0.5mmPb,背面≥0. 25mmPb 2、内部防护材料：采用进口超轻、超柔软防护材料。金属微粒分布均匀，保证防护层不游离、不断层、可靠耐用、不脆化硬化、具有高弹性柔软度，抗拉伸性能强，具备耐腐蚀抗老化功能。 3、外部材料采用对人体无毒无害防水面料，结实耐用，环保染色，无异味，防水≥2000，防泼水4级，拒油、拒污、具备抗菌功能。 4、工艺要求：裁剪设计遵循人体工程学，使重量分布合理，穿看更舒适，防辐射衣两侧整体裁剪无针孔，穿着舒适。魔术贴采用优质尼龙粘扣，粘合力强，柔韧性好不扎皮肤。 5、尺寸：有S、M、L、XL、XXL等标准尺寸可选，也可根据要求量身定制，可绣字。 6、铅围脖：铅当量≥0.5mmPb；总长约 60cm，有效防护宽度 3–4cm；魔术贴两端调节，适配成人 / 儿童 7、资质要求：产品有第一类医疗器械备案。 |
|  | 口腔数字印模仪采购项目 | 1 | 1、具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪 2、扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（迷你头） 3、扫描景深：≥22 mm 4、扫描精度(std.)：≤0.020mm(3Teeth); ≤0.05mm(Single Jaw) 5、扫描帧率：≥20帧/秒 6、保修≥1年 |
|  | 航天中心医院口腔科设备（超声骨组织手术设备、半导体激光治疗仪、光固化治疗机、医用超声波清洗机）采购项目 | / | 详见附件 |
|  | 手术显微镜采购项目 | 2 | 1. 变角双目镜筒，角度调节范围不低于0-190°。 2. 双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围不小于55mm-75mm，带精确瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm。 3. 目镜视场直径范围不小于12mm~118 mm。连续变倍，变倍比至少包括1:6，放大倍数至少覆盖4倍-18倍。 4. 具备钟摆系统，镜头集成90°光楔的钟摆（非旋转环）系统，让镜头可独自左右轻摆 5. 变焦系统：内置变焦物镜范围F190mm-480mm 6. 光源: LED照明系统，亮度连续可调，物面照度≥50,000Lx，平均使用寿命≥60000小时。 7. 4K多功能影像模块，采用1/1.2" CMOS 摄像头，分辨率3840x2160 8. 具备集成90°光学延长器功能与分光器功能 9. 保修≥1年 |
|  | 动态血沉压积测试仪采购项目 | 2 | 1、检测原理：采用光电感应式探测器实时扫描，实现血沉动态监测。 2、检测项目：用于红细胞沉降速度和压积的测量。 3、操作方式：高清触摸屏，尺寸≥7英寸，可外接鼠标，具有鼠标操作功能。 4、具有温度拟合功能，避免结果差异。 5、测试通道：检测通道：≥100个。 6、测试功能：标本即插即用，自动识别插管，自动开始测试，各通道可单独计时。 7、测试时间：至少包含血沉30min/60min可选。 8、测试范围：血沉（0-160）mm/h;压积0.2-1。 9、血沉测试结果重复性：(0 ～ 10)mm/h 样本检验所得结果标准差（SD）≤ 0.2mm/h；大于 10mm/h 样本检验所得结果的变异系数（CV）≤ 2%。 10、血沉测试的准确性:与魏氏法比对，符合率≥ 90%。 11、数据存储：自动保存测试结果，可同时存储血沉测试数据和压积测试数据 ≥5 万组，断电后，数据不丢失。 12、血沉管：支持血沉标准真空采血管。 13、打印：内置热敏打印机，具有单个或批量测试结果查询、打印功能。 14、支持扫码数据上传，LIS上传。 15、保修≥1年 |
|  | 医用离心机采购项目 | 1 | 1、最高转速：≥4000r/min 2、转速偏差：±10rpm 3、最大相对离心力：3130×g 4、定时范围：1-99min 5、加/减速曲线：1/0-15档 6、整机噪音：＜65dB（A） 7、电源：AC220V 50HZ 8、容量3.5ml*100支 9、保修≥1年 |
|  | 全自动数字PCR采购项目 | 1 | 1、可在单一设备上实现自动前处理功能，自动核酸提取，配置 PCR 反应液，PCR扩增、生物芯片阅读、软件数据分析等功能。 2、检测通量：单次通量≥32个样本，阅读分析≤1min/样本。 3、支持4、8、16等数量样本上机需求，最低上样≤4个，不浪费芯片。 4、具备质控功能。 5、设备需具备医疗器械注册证。 6、保修≥1年 |
|  | 医院年报设计服务采购项目 | / | 详见附件 |
|  | 医院手术机器人购置项目风险评估服务采购项目 | / | 对医院手术机器人购置事项进行专业的风险评估。 要求“ 1.独立法人，能独立承担民事责任；无挂靠、无分支机构转包。同时需在全国投资项目在线审批监管平台完成备案，纳入官方公示名录。 2.具有独立编制项目风险评估报告的相应资质及能力 3.能够识别医院手术机器人购置项目的相关风险点，并能够给出专业的风险防范措施供医院参考。 4.报告编制周期：一个月内。 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区血液净化室增加保洁人员事项合同补充项目 | / | 航天中心医院玉泉路院区血液净化室增加保洁人员1名。 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区保卫处通过式安检门维修项目 | / | 航天中心医院玉泉路院区保卫处通过式安检门维修项目 儿科安检门因电源控制系统故障，导致目前无法正常使用，须立即进行设备维修 安检门规格型号：SM-SG-EDD-5000 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区手术室6间7间无影灯、吊塔移机项目 | / | 服务内容数量 吊塔移机2 吊塔拆除2 无影灯移机2 |
|  | 航天中心医院7500/7300PLUS 荧光定量PCR仪维修配件采购项目 | / | 配件名称： 模块 热盖 主板 模块控制板 CCD相机 电源 八连管托架 灯泡 灯座 样本舱门锁 荧光光路校准 |
|  | 航天中心医院玉泉路院区门诊楼地下一层 3#离心机组铜管检测项目 | / | 要求：1. 清洁、吹干冷凝器蒸发器铜管；2. 蒸发器检测；3. 冷凝器检测；4. 出具检测报告 |
|  | 官网运维服务采购项目 | / | 本项目维护服务清单 一、互联网基础系统运维服务 所有在框架范围内(按照医院购买的功能模块来划分范围)系统升级。 二、图文编辑排版服务 1新闻/文章发布(单 篇) (≤5篇/天)1内容文字2000字以内 2图片≤5张 3表格类≤50行 4附件类≤10M 5删除/修改(修改,单篇≤3次) 2栏目 增/删/改 (≤2个/天)1不调整页面 2栏目模块可直接增/删/改不影响页面 样式 3栏目模块增/删/改需调整页面样式(仅 适用于调整栏目顺序/位置) 3站点地图 (≤2个/天)1不调整页面 2栏目模块可直接增/删/改不影响页面 样式 3栏目模块增/删/改需调整页面样式(仅 适用于调整顺序/位置) 4角色设置1角色增/删/改(修改,≤3次) 5权限设置1权限 增/删/改(修改,≤3次) 6用户设置1用户增/删/改(修改,≤3次) 7科室 (≤10个/天)1科室简介更新(简介、封面图、特色、 联系方式、科室类型、是否开启问答等) 2新建科室(简介、照片、特色、联系方 式、科室类型、是否开启问答等) 3科室排序/结构调整 4关联设置(相关疾病/视频/文章) 5科室子门户主图更新:不设计 8医生 (≤10个/天)1医生简介更新(简介、职称、头像照片、 擅长、联系方式、医生分组、是否开启 问答等) 2新建医生(简介、职称、头像照片、擅 长、联系方式、医生分组、是否开启问 答、开启医生站点等) 3医生排序/所在科室调整 4关联设置(相关疾病/视频/文章) 9疾病 (≤5个/天)1疾病介绍更新(简介、照片等) 2新建疾病(简介、照片等) 3关联设置(相关科室/医生/视频/文章) 10出诊排班 (≤20个/天)1门诊科室/医生设置 增/删/改 2门诊级别/医事服务费设置 3排班计划设置增/删/改 4假期设置增/删/改 5停诊计划设置增/删/改 6执行出诊/停诊状态更新 11视频 (≤2个/天)1视频格式转换(mp4),原视频 ≤1GB 2视频上传 50MB 3视频文字混排(与文章发布、视频编辑 操作一致) 4视频数据删/改(更改视频跟新建操作 一致) 12网站功能定期升级1提供每月一次网站功能升级(如有,包 括补丁安装) 13数据备份1每天、每周、每月进行不同程度的数据 备份 14BUG 修复1负责修复网站功能 BUG,保障网站功能 的正常运行 15网站巡检1常规每月提交一次巡检报告,如遇上级 主管部门检查需要,可提供临时巡检报告 16节假日值守1重大节假日人工安全值守服务 三、代运维媒体美工支持服务 (1) Banner 图设计(通用版式) (2)专题页面设计(通用版式) (3)对应页面手机响应式设计(通用版本) (4)设计修改(单个设计≤3次) 注释:通用版式,提供几套已提前设计好的样式供选择,只可以调整文案以 及设计元素。 四、服务器代运维服务 (1)服务器安装、配置、监测、代运维服务 (2)操作系统安装、配置服务 (3)数据库安装、配置服务 五、系统数据代维服务 (1)数据按需导入/导出服务 (2)数据按需删除服务 (3)数据按需替换服务 (4)数据库打包、迁移服务 六、技术咨询服务 (1)功能需求分析和评估服务 (2)医院互联网技术顾问服务 (3)节日提醒(节日提醒、系统功能使用情况提醒、安全提醒、专题设计 提醒等) (4)按需提供培训服务(≤2次/年) (5)系统操作/功能咨询 |
|  | HIS系统统一支付接口整合改造服务采购项目 | / | 详见附件 |
|  | 苏家坨院区报告厅舞台口台唇音箱及演讲台麦克风采购项目 | / | 详见附件 |
|  | 中国人民共和国工业和信息化部点对点10M光纤服务采购项目 | / | 点对点10M，采购期限为三年 |
|  | 老年医学一科专家自媒体账号运营创作服务采购项目 | / | 详见附件 |
|  | 医院超声科培育品牌专家暨短视频建设项目 | / | 一、运营平台、服务周期及内容需求 要求通过通过新媒体短视频手段，加上体系化的内容策划与矩阵运营，为超声科3名医生各自在抖音、快手、百家号、小红书共12个账号进行为期一年的运营服务。在抖音、快手实现双平台同步分发与差异化封面适配；在百家号平台侧重图文与视频深度解析、在小红书发布侧重年轻女性群体科普笔记及视频。 内容创作需严格围绕我院超声科的核心病种进行医学科普、病例解析、技术展示及诊间人文记录。 二、内容制作与发布量化指标 运营内容以拍摄频率及发布为主，要求 针对合作的科室核心医生，单月单人拍摄不低于3次，单次拍摄需产出有效素材不少于3条。 （一）发布总量与周期：3名医生12个账号在服务期内需累计制作并发布有效视频不低于900条。有效视频指经医院审核通过并公开发布、时长≥30秒且内容不重复的成片，如有同一条视频在多个平台重复发布仅算作1条。 （二）发布节奏：科室主账号或矩阵账号需保持每日更新频率，每日发布1-2条。 （三）传播效果考核：服务期内，抖音、快手、视频号、小红书、百家号4各平台合计产生的自然流量总播放量需达到3000万次左右。 三、驻场/专项服务团队配置要求 为保证沟通效率与医学专业性，供应商须配置专属团队，要求团队不低于11人，且专职专岗，不能1人兼职多个岗位。要求核心成员需具备医疗健康类短视频制作经验。具体人员配置如下： （一）编导不低于3人。岗位职责及服务标准： 1.负责每月内容选题会组织，结合超声科热点策划选题； 2.撰写拍摄脚本，确保医学表述严谨性； 3.一对一对接科室出镜医生，负责拍摄时间的协调与医生状态引导。 （二）摄像不低于2人。岗位职责及服务标准： 1.负责医生口播录制（专业灯光、收音、背景布置）； 2.负责跟拍诊间日常、手术间隙、超声检查操作等场景素材积累； 3.确保画面清晰度达到各平台要求的高清标准。 （三）后期制作不低于3人。岗位职责及服务标准： 1.负责视频的粗剪、精剪、包装合成； 2.添加进度条、重点字幕、B超图像标注动画等医学可视化包装； 3.根据平台属性制作封面图及标题优化。 （四）评论运营不低于3人。岗位职责及服务标准： 1.协助医生对视频评论区进行日常回复与互动。其中医学专业诊断结论由医生口述确认，运营人员仅负责常规感谢、话术引导及非医疗问题回复； 2.负责私信后台的导诊分诊信息收集与转接； 3.负责负面舆情监测与上报。 四、项目实施及验收标准 （一）审核机制 供应商需建立严格的内容审核制度，所有视频成品须经超声科负责人审核后方可发布。 （二）验收要求 服务期满验收时，供应商须提交： 1.月度/季度数据复盘报告（含播放量、完播率、互动率及粉丝画像分析）。 2.900条及以上视频的网盘备份源文件及工程文件交付。 3.后台数据截图证明（证明自然播放量达3000万次）。 4.由供应商、医院超声科及宣传中心三方共同签字的验收证明，以确认服务过程中是否按照要求完成工作。 （三）版权归属 服务期内产出的所有视频素材、文案脚本及成片，其著作权与所有权无条件归采购人所有，供应商未经许可不得用于其他商业展示。 五、商务要求 保密协议：供应商需签订医疗数据与患者隐私保密协议。涉及诊间拍摄时，必须征得患者书面肖像授权，严禁泄露患者隐私。 应急响应：若视频内容引发网络负面舆情，供应商须在1小时内响应，8小时内出具应对方案。如有因为供应商服务内容导致的重大舆情及经济损失，医院有权利向供应商提起诉讼索要赔偿。 |
|  | 航天医学与医工结合展厅设计制作服务项目 | / | 航天医学与医工结合展厅设计制作服务项目采购需求 本项目为航天医学与医工结合展厅的设计与制作服务，内容包括展厅整体方案设计，以及结构搭建、造型墙、发光字、展台、门头、顶部造型、地台、展柜、灯箱、立体字等硬装及展示元素的制作与安装。供应商需根据现场实际空间条件，完成从设计、图纸输出、制作到现场施工、安装、调试的全流程服务。 一、设计与制作内容 1、设计部分。整体场馆面积为8.8m*6m区域，项目采购时需要提交初步的3D效果图设计图并说明设计理念，并按照下方制作要求提供完整的工程量清单。 2、制作部分： （1）门头系统： 需建设整体钢架木质异型双面结构门头，表面做乳胶漆饰面，正面及侧面设置发光造型。门头需配置乳白色亚克力雕刻立体字。 （2）顶部造型： 沿展厅顶部延展区域建设钢架木质顶眉，表面乳胶漆饰面。 （3）右侧墙体系统： 建设整体钢架木质墙体，表面乳胶漆饰面。 其中要包含“医院介绍”区域，需为凸起造型墙，表面铝塑板造型，四周渗光，整体板墙内嵌发光灯带。配置多组亚克力灯箱立体字。 （4）中间区域系统： 需要建设“未来诊室”区域，最少需要包含弧形地台边沿做不锈钢包边，正面设置发光造型。需要设置建设整体钢架木质墙体，还需要内嵌发光灯带造型墙，表面设置外发光灯带。需要配置超过2个木结构烤漆小展台、不少于4套木结构乳胶漆加亚克力灯箱圆形橱窗造型，1个钢架木结构烤漆平台。需要设置展厅内侧通往后台的出入门。 （5）左侧墙体系统 需要整体建设钢架木质墙体，表面乳胶漆饰面。 设根据整体风格设置白色亚克力整体发光造型。 需要设置“智慧就医陪伴专家区域”，要求有橙色亚克力立灯箱及门框造型（仅包含饰面造型，不包含区域内的屏幕） 配置多组乳白色亚克力雕刻立体字（如“医用推车”“紧凑型头部锥束CT精准成像”等）。 消防栓位置需做隐形门处理，采用钢架木结构乳胶漆饰面，配亚克力立灯箱。 二、服务与实施要求 1、设计与图纸要求 供应商在合同签订后5个工作日内，必须提交完整的3D效果图、施工图、结构图、电路图，经采购方确认后方可进入制作阶段。 3、施工管理 甲方确认图纸后，需要供应商在7日内完成施工制作，在医院内作业开始到完成需在48小时以内完成。 施工期间必须实行全封闭式施工，不得影响医院正常运营秩序。 施工现场不得出现任何供应商以外的无关人员进出，施工人员须持合规的电工、木工及高空作业证件进行登记，并佩戴统一标识并接受医院安保管理。 每日施工结束后必须清场、断电、清理垃圾。 3、材料与工艺要求 所有材料必须为环保、阻燃、无异味材料，提供检测报告。 所有钢架结构必须做防锈处理，木质结构必须做防火处理。 灯带、电源、线路等电气部分必须符合国家电气安全规范，并提供布线图。 4、保修与维护要求 项目整体验收合格后，供应商须提供不低于2年的免费保修服务（含所有结构、电气、灯箱、发光字、面板、漆面等）。 保修期内，供应商须在接到采购方维修通知后2小时内响应，24小时内到场处理。 保修期内任何因材料、工艺、设计缺陷导致的损坏（包括但不限于起皮、褪色、发光不均、结构松动等），均由供应商免费修复或更换，不得以“正常损耗”为由拒绝。 5、验收与交付 项目完工后，采购方组织不少于5人的验收小组（含使用方、医院基建部门及采购方人员）进行验收。 任何一项不满足设计图纸或本需求要求的，视为验收不合格，供应商须在7日内无偿整改，逾期按合同违约条款处理。 6、其他限制 供应商不得将本项目转包或分包给第三方单位，一经发现，采购方有权立即终止合同并追究违约责任。 供应商须提供至少2个大型展厅展会类项目的完工案例或合同证明，有国防军工类、航天航空类展会展厅项目经验者优先。 |